		보도참고자료
배 포 일	2017. 2. 3. / (총 15매)		담당부서	의료기관정책과
과 장	정 영 훈		전 화	044-202-2470
담 당 자	전 해 성			044-202-2471 / 2477
문의전화	복지부 콜센터			국번없이 129

안전하고 쾌적한 입원실(중환자실)로 거듭난다!

- 의료계와 협력하여 격리병실 구비, 입원실·중환자실의 병상(Bed) 간 거리 및 면적 확대, 환기‧손씻기 시설 등의 의무화 추진 -

□ 2015년 중동호흡기증후군(메르스) 사태는 의료기관의 감염 예방 및 관리 강화의 필요성을 보여준 사례였다.

○ 메르스 적극대응 단계 시(‘15.6.9～7.27) 호흡기감염병 치료에 필수적인 음압격리병실 수가 부족해서 적극적인 대응에 어려움이 있었으며,

- 당시 WHO합동평가단은 국내 의료기관의 다인실 위주의 입원실과 병상 밀집 등 감염 취약 문제를 제기하였다.

○ 메르스 이후, 정부는 국가방역체계개편 방안을 마련(‘15.9월)하여 의료 환경 개선을 위해 지속적으로 추진하였으며,

- 복지부는 현장에서 적용 가능한 시설기준 마련을 위해 의료계, 전문가 등과 지속적 협의 과정을 거쳐 의료법 시행규칙을 2월 3일에 공포하게 되었다고 밝혔다.

※ 의료계 주요 논의사항 : 벽‧병상간 거리 확보 및 병상 면적, 음압격리병실 기준 및 적용시점 등

□ (앞으로) 의료기관은 감염 예방 및 관리를 위해 음압격리병실(격리병실) 설치, 입원실·중환자실의 면적 확대 및 병상(Bed) 간 거리 확보, 4〜6인실을 초과하지 않는 입원실, 손씻기‧환기시설 마련 등 의료기관 시설을 의무적으로 대폭 개선해야 한다.

※ 의료기관 개설허가 시 시설기준 및 미 이행시 시정명령 및 업무정지 처분

< 의료법 시행규칙 시설기준 개정 요약표 >

	적용대상	현행 기준	신․증축 시	기존시설 개선의무
◆ 음압격리병실 구비 의무화
음압격리 병실 확보 (1인실 원칙)	300병상 이상 종합병원	없음	설치규모 : 300병상 당 1개 + 추가 100병상 당 1개 (1인실, 면적 15㎡, 음압차 –2.5Pa)	‘18.12.31.까지 설치규모 : 300병상 당 1개 + 추가 100병상 당 1개 (1인실, 면적 15㎡, 음압차 –2.5Pa)
격리병실 (1인실 원칙)	300병상 이상 요양병원	없음	규모 : 300병상 당 1개 이상 (샤워시설을 갖춘 화장실)	‘18.12.31.까지 규모 : 300병상 당 1개 이상 (샤워시설을 갖춘 화장실)
◆ 입원실 시설 기준 강화
1) 병실 당 병상 수 및 병실 면적	의원 병원급	없음 1인실 : 6.3㎡ 다인실 : 4.3㎡	1병실 당 최대 4개 병상 1인실 : 10㎡ 다인실 1인당 6.3㎡	해당 없음
	요양병원		1병실 당 최대 6개 병상 1인실 : 10㎡ 다인실 1인당 6.3㎡	해당 없음
2) 손씻기 및 환기시설	의원 병원급 요양병원	없음	설치	해당 없음
3) 병상 간 거리	의원 병원급 요양병원	없음 (환산 0.8m)	병상 간 1.5m	‘18.12.31. 까지 병상 간 1.0m
◆ 중환자실 시설 기준 강화
1) 병상 간 거리	300병상 이상 종합병원	없음	벽에서 1.2m 병상 간 2.0m	‘18.12.31. 까지 병상 간 1.5m
2) 병실면적		10㎡	1인당 15㎡	해당 없음
3) 음압격리병실		없음	병상 10개 당 1개씩 (최소 1개는 음압격리병실)	‘21.12.31. 까지 10개 병상 당 1개씩 (최소 1개는 음압격리병실)

<1.음압격리병실 구비 의무> : 시행 후 신‧증축, 기존시설은 18년12월31일까지

○ (지금은) 의료기관 시설기준에는 음압격리병실 구비 의무가 없으며, 메르스 유행 시 음압격리병실 부족 등의 문제가 발생하였음.

○ (앞으로) 300병상(Bed) 이상의 종합병원은 음압격리병실을 300병상에 1개 및 추가 100병상 당 1개를 설치해야 하며,

- 300병상 이상의 요양병원은 화장실(샤워시설)을 갖춘 격리병실을 구비해야한다.

- 신‧증축 의료기관에 설치할 음압격리병실은 보건복지부 장관이 정하는 기준을 갖추는 것이 (병실면적 15㎡, 전실보유)이 원칙이나,

- 현재 운영 중인 의료기관의 경우 병실의 구조, 형태, 안전 등의 여건 상 음압병실 설치가 곤란한 경우, 이동형 음압기 및 공동전실 음압격리병실 등이 인정된다.

○ (기대효과) 동 시설기준 시행으로 현재 808개에서 1,218개(‘20년까지)의 음압격리병실이 마련될 것으로 예상된다.

< 음압격리병실 구비 의무화  >

구 분	적용대상	현행기준	신․증축 시	기존시설
음압격리 병실확보 (1인실 원칙)	300병상 이상 종합병원	없음	①규모: 300병상 당 1개 + 추가 100병상 당 1개 (1인실, 면적 15㎡, 음압차 –2.5Pa)	‘18.12.31.까지 ①규모: 300병상 당 1개 + 추가 100병상 당 1개 (1인실, 면적 15㎡, 음압차 –2.5Pa)
격리병실 (1인실 원칙)	300병상 이상 요양병원	없음	① 규모 : 300병상 당 1개 이상 (샤워시설을 갖춘 화장실)	‘18.12.31.까지 ① 규모 : 300병상 당 1개 이상 (샤워시설을 갖춘 화장실)

<2. 입원실 시설기준 강화> : 시행 후 신‧증축, 기존시설은 18년12월31일까지

○ (지금은) 의료기관 시설기준에 입원실 면적기준(1인실 6.3㎡, 다인실은 환자 1인당 기존 4.3㎡)만을 명시하고 있어, 밀집한 입원실과 환기부족 등 의료감염 우려가 제기되었다.

○ (앞으로) 병‧의원은 입원실 당 최대 4개 병상(Bed)까지 허용되며, 요양병원은 입원실 당 최대 6개 병상(Bed)까지 허용된다.

○ 병실면적 기준은 1인실의 경우 기존 6.3㎡에서 10㎡로, 다인실의 경우 환자 1인당 기존 4.3㎡에서 6.3㎡로 넓어지며,

- 감염예방을 위한 손씻기 시설과 병실 내 공기질 향상을 위한 환기기준을 준수해야 한다.

○ 또한, 병상 간 거리를 1.5m 이상 확보해야 하는데, 기존시설의 경우, 2018년12월31일까지 1.0m 이상 확보해야한다.

○ (기대효과) 입원실 내 감염예방과 쾌적한 환경 조성에 기여 할 것으로 판단된다.

<입원실 감염예방 시설기준 강화>

구 분	적용대상	현행기준	신․증축 시	기존시설
1) 병실 당 병상 수 및 병실 면적	의원 병원급	없음 1인실 : 6.3㎡ 다인실 : 4.3㎡	1병실 당 최대 4개 병상 1인실 : 10㎡ 다인실 1인당 6.3㎡	없음
	요양병원		1병실 당 최대 6개 병상 1인실 : 10㎡ 다인실 1인당 6.3㎡	없음
2) 손씻기 및 환기시설	의원 병원급 요양병원	없음	설치	없음
3) 병상 간 거리	의원 병원급 요양병원	없음 (환산 0.8m)	병상 간 1.5m	‘18.12.31. 까지 병상 간 1.0m

<3. 중환자실 시설기준 강화> : 시행 후 신‧증축, 기존시설은 21년12월31일까지

○ (지금은) 중환자실 면적기준(병상 1개당 10㎡이상)만을 명시하고 있어, 면역력이 저하된 중환자실은 병상 간 간격을 충분히 확보하여야 한다는 전문가의 의견이 있었음.

○ (앞으로) 신·증축하는 중환자실의 경우, 병상 1개 당 면적 기준이 기존 10㎡에서 15㎡으로 강화되며, 병상(Bed) 3개 당 1개 이상의 손씻기 시설을 구비해야 한다.

○ 또한 병상(Bed) 10개 당 1개 이상의 격리병실을 구비해야 하며, 이 중 최소 1개는 음압격리병실이어야 한다. 기존 시설의 경우 2021년12월31일까지 상기 격리병실 구비 의무를 이행해야 한다.

○ 한편, 신·증축의 경우 병상 간 거리를 2.0m 이상을 확보해야 하며, 기존 시설의 경우, 2018년12월31일까지 1.5m 이상을 확보해야한다.

○ (기대효과) 중환자실 내 감염예방과 쾌적한 환경 조성에 기여 할 것으로 판단된다.

<중환자실 감염예방 시설기준 강화>

구 분	적용대상	현행기준	신․증축 시	기존시설
1) 병상 간 거리	300병상 이상 종합병원	없음	벽에서 1.2m 병상 간 2.0m	‘18.12.31. 까지 병상 간 1.5m
2) 격리병실		없음	병상 10개당 1개씩 (최소 1개는 음압격리병실)	‘21.12.31. 까지 병상 10개 당 1개씩 (최소 1개는 음압격리병실)

□ 이번 의료기관 시설 개선은 시행 후 신축·증축되는 의료기관에 대해서 개정규정을 적용하되,

○ 현재 운영 중인 의료기관과 개정안 시행 전(공포일)에 병동을 신축, 증축, 개축, 재축 및 대수선 등을 하기 위해 건축허가 절차 등 공사가 진행 중인 의료기관은,

- 시설의 구조적 한계 등에 따른 즉각적인 공사변경이 곤란하다는 현실을 감안하여 기존시설 규정을 적용하며,

- 음압격리병실과 병상간 거리 확보 의무는 일정한 유예기간을 두고 점진적으로 개선하도록 하였다.

※ 입원실․중환자실 병상간 거리 및 음압격리병실 확보 : ‘18.12.31일 까지

※ 중환자실 음압격리병실 확충 : ‘21.12.31일 까지

□ 복지부 관계자는 “이번 의료기관 시설기준 개선은 병원감염 방지 등 의료환경 개선을 위한 대폭적인 시설 기준 개정이며,

○ 감염관리를 통해서 환자안전 및 의료질 향상을 위해 반드시 갖춰야 할 사항들을 담은 것으로서 앞으로 환자들의 진료환경이 개선될 것이라고 판단했다.

<참고1> 「의료법 시행규칙」일부 개정령안

<참고2>  음압격리병실 주요 세부기준

<참고3>  의료기관 환기 세부기준

참고1		「의료법 시행규칙」일부 개정령안

1. 개정이유

입원실 및 중환자실의 면적기준을 종전보다 강화하고, 입원실 및 중환자실 내 병상 간 이격거리 기준을 새로 도입하며, 300병상 이상의 종합병원의 입원실에 음압격리병실을, 중환자실에는 음압격리병실 또는 격리병실을 각각 설치하도록 하는 등 입원실 및 중환자실의 시설규격을 전반적으로 개선함으로써 입원 환자가 보다 안전하고 쾌적한 의료 환경에서 진료받을 수 있는 제도적 기반을 조성하려는 것임.

2. 주요내용

가. 입원실 및 중환자실의 면적기준 강화(안 별표 4 제1호나목 및 제2호라목 전단)

1인 입원실의 면적을 6.3제곱미터에서 10제곱미터로, 다인 입원실은 1인당 4.3제곱미터에서 6.3제곱미터로 강화하고, 중환자실의 면적은 병상 1개당 10제곱미터에서 15제곱미터로 강화함.

나. 병상 간 이격거리 및 병상 수 제한 기준 도입(안 별표 4 제1호라목 및 제2호자목 신설)

입원실의 병상 간 이격거리는 최소 1.5미터 이상으로, 중환자실은 최소 2미터 이상으로 하고, 입원실에는 최대 4개의 병상까지 설치 하도록 그 병상 설치 수를 제한함.

다. 음압격리병실 및 격리병실 설치(안 별표 4 제1호바목 및 사목 신설)

300병상 이상의 종합병원 입원실에는 1개 이상의 음압격리병실을, 300병상 이상의 요양병원 입원실에는 1개 이상의 격리병실을 각각 설치하도록 함.

라. 시설규격 강화에 따른 경과조치 마련(안 부칙 제4조)

이 규칙 시행 당시 개설된 의료기관 또는 개설 절차가 진행 중인 의료기관 등에 대해서는 원칙적으로 종전의 시설규격을 따르도록 하되, 음압격리병실 또는 격리병실 설치에 대해서는 개정규정에 따르도록 하는 등의 경과규정을 마련함.

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 1) 입법예고(2016. 7. 28. ～ 9. 6.) 결과, 특기할 사항 없음

2) 행정규제 : 규제개혁위원회와 협의 결과, 이견 없음

보건복지부령  제        호

의료법 시행규칙 일부개정령안

의료법 시행규칙 일부를 다음과 같이 개정한다.

별표 4 제1호나목 중 “입원실의 면적”을 “입원실의 면적(벽ㆍ기둥 및 화장실의 면적을 제외한다)”으로, “6.3제곱미터”를 “10제곱미터”로,  “4.3제곱미터”를 “6.3제곱미터”로 하고, 같은 호 다목을 삭제한다.

별표 4 제1호라목 및 마목을 각각 아목 및 자목으로 하고,  같은 호에 라목부터 사목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

라. 입원실에 설치하는 병상 수는 최대 4병상(요양병원의 경우에는 6병상)으로 한다. 이 경우 각 병상 간 이격거리는 최소 1.5미터 이상으로 한다.

마. 입원실에는 손씻기 시설 및 환기시설을 설치하여야 한다.

바. 병상이 300개 이상인 종합병원에는 보건복지부장관이 정하는 기준에 따라 전실(前室) 및 음압시설(陰壓施設) 등을 갖춘 1인 병실(이하 “음압격리병실”이라 한다)을 1개 이상 설치하되, 300병상을 기준으로 100병상 초과할 때 마다 1개의 음압격리병실을 추가로 설치하여야 한다. 다만, 제2호카목에 따라 중환자실에 음압격리병실을 설치한 경우에는 입원실에 설치한 것으로 본다.

사. 병상이 300개 이상인 요양병원에는 보건복지부장관이 정하는 기준에 따라 화장실 및 세면시설을 갖춘 격리병실을 1개 이상 설치하여야 한다.

별표 4 제2호라목 전단 중 “10제곱미터”를 “15제곱미터”로 하고, 같은 호에 자목부터 카목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

자. 중환자실에 설치하는 병상은 벽으로부터 최소 1.2미터 이상, 다른 병상으로부터 최소 2미터 이상 이격하여 설치하여야 한다.

차. 중환자실에는 병상 3개당 1개 이상의 손씻기 시설을 설치하여야 한다.

카. 중환자실에는 보건복지부장관이 정하는 기준에 따라 병상 10개당 1개 이상의 격리병실 또는 음압격리병실을 설치하여야 한다. 이 경우 음압격리병실은 최소 1개 이상 설치하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다.

제2조(의료기관의 시설규격에 관한 적용례) 별표 4 제1호 및 제2호의 개정규정은 부칙 제3조 및 제4조의 적용을 받는 의료기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 이 규칙 시행 이후에 의료기관의 개설허가를 신청하거나 개설신고를 하는 경우 또는 의료기관의 개설변경(의료기관의 주소지 이전 또는 입원실․중환자실의 시설변경만 해당한다)의 허가를 신청하거나 신고를 하는 경우에도 적용한다.

1. 이 규칙 시행 이후에 「건축법 시행령」 별표 1 제3호라목 및 제9호에 따른 진료․치료시설 또는 의료시설의 용도로 건축허가를 신청하거나 건축신고를 하는 경우

2. 이 규칙 시행 이후에 의료기관의 개설, 주소지 이전 또는 입원실․중환자실의 시설변경을 위한 매매계약 또는 임대차계약을 체결하여 건축물을 소유하거나 임차하는 경우

3. 이 규칙 시행 이후에 병동으로 사용하지 아니하는 의료기관의 건축물의 전부 또는 일부를 병동으로 사용하는 경우

제3조(입원실 및 중환실의 병상 간 이격거리에 관한 특례) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 의료기관의 경우에는 별표 4 제1호라목 후단 및 제2호자목의 개정규정에 불구하고 입원실의 병상 간 이격거리는 최소 1미터 이상, 중환자실의 병상 간 이격거리는 최소 1.5미터 이상으로 한다. 이 경우 해당 의료기관은 2018년 12월 31일까지 해당 병상 간 이격거리 기준을 갖추어야 한다.

1. 부칙 제4조제1항 각 호외의 부분 본문에 따른 의료기관

2. 부칙 제4조제3항에 따라 개설되는 의료기관

제4조(의료기관의 시설규격에 관한 경과조치) ① 이 규칙 시행 당시 「의료법」 제33조제3항 및 제4항에 따라 개설허가를 받았거나 개설신고를 한 의료기관, 개설허가․개설신고 절차가 진행 중인 의료기관 또는 같은 법 제33조제5항에 따라 개설허가․개설신고의 변경절차(의료기관의 주소지 이전 또는 입원실․중환자실의 시설변경만 해당한다)가 진행 중인 의료기관의 시설규격에 대해서는 별표 4 제1호 및 제2호의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 병상 수가 300개 이상인 종합병원 또는 요양병원의 경우에는 별표 4 제1호바목․사목 및 같은 표 제2호카목의 개정규정에 따르되, 다음 각 호의 구분에 따른 날까지 해당 개정규정에 따른 시설규격을 갖추어야 한다.

1. 병상 수가 300개 이상인 종합병원: 다음 각 목에 따를 것

가. 2018년 12월 31일까지 별표 4 제1호바목의 기준에 따른 음압격리병실을 갖출 것

나. 2021년 12월 31일까지 별표 4 제2호카목의 기준에 따른 격리병실 또는 음압격리병실을 갖출 것

2. 병상 수가 300개 이상인 요양병원: 2018년 12월 31일까지 별표 4 제1호사목의 기준에 따른 격리병실을 갖출 것

② 보건복지부장관은 제1항제1호에 불구하고 해당 의료기관 병실의 구조․형태․안전 또는 연한 등에 비추어 음압격리병실의 설치가 현저히 곤란하다고 인정하는 경우에는 보건복지부장관이 정하는 기준에 따라 음압격리병실의 설치기준을 완화하거나 이동형 음압시설 등을 설치하게 할 수 있다.

③ 이 규칙 시행 당시 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 이 규칙 시행 이후에 「의료법」 제33조제3항부터 제5항까지의 규정에 따라 의료기관의 개설허가를 신청하거나 개설신고를 하는 경우 또는 개설변경(의료기관의 주소지 이전 또는 입원실․중환자실의 시설변경만 해당한다)을 하는 경우 해당 의료기관의 시설규격에 대해서는 별표 4 제1호 및 제2호의 개정규정에 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만, 병상 수가 300개 이상인 종합병원 또는 요양병원에 설치하는 음압격리병실 또는 격리병실의 경우에는 별표 4 제1호바목․사목 및 같은 표 제2호카목의 개정규정에 따른다.

1. 「건축법 시행령」 별표 1 제3호라목 및 제9호에 따른 진료․치료시설․의료시설의 용도로 건축허가를 받았거나 건축신고를 한 자 또는 건축허가․건축신고 절차가 진행 중인 자

2. 「건축법 시행령」 별표 1 제3호라목 및 제9호에 따른 진료․치료시설․의료시설의 용도로 용도변경 허가를 받았거나 용도변경 신고를 한 자 또는 용도변경허가․용도변경신고 절차가 진행 중인 자

3. 「건축법 시행령」 별표 1 제3호라목 및 제9호에 따른 진료․치료시설․의료시설의 용도에 해당하는 건축물의 매매계약 또는 임대차계약을 체결하여 해당 건축물을 소유하거나 임차하는 자

참고2		음압격리병실 설치․운영 주요 기준

음압격리병실 설치ㆍ운영 기준

1. 설치기준: 다음 각 목의 구분에 따라 설치할 것

가. 음압병실 : 15㎡ 이상의 면적을 확보할 것

나. 전실 : 음압병실의 출입구에 설치할 것

다. 화장실(샤워시설) : 음압병상이 있는 공간에 설치할 것(중환자실의 경우 제외가능)

라. 급기시설 : 각 실별로 급기구에 HEPA filter 또는 역류방지를 위한 기밀댐퍼(airtight back draft damper) 설치

마. 배기시설 : 충분한 성능을 가진 필터(HEPA filter 99.97%이상)를 설치할 것

- 역류로 인한 감염확산 방지를 위해 각 실별 배기 HEPA filter 또는 역류방지를 위한 댐퍼(airtight back draft damper)를 설치 할 것

- 공기 유입구 및 사람들이 밀집되는 지역과는 멀리 떨어진 외부로 배출할 것

바. 상시 음압을 확인할 수 있는 차압계와 차압 표시계를 설치하고 비정상 시 알람이 울리도록 할 것

2. 운영기준

가. 음압병상이 있는 공간과 전실 간에, 음압구역과 비음압구역 간의 음압차를 각각 -2.5 Pa(-0.255 mmAq) 이상 유지할 것

나. 음압병상이 있는 공간과 전실은 환기횟수 6회/시간 이상 환기할 것

다. 음압구역으로부터의 발생한 오수·배수는 소독하거나 멸균한 후 방류할 것

3. 이동형음압기 설치 : 음압병실 구축 대신 기존 병실에 이동형음압기를 부착하는 경우, 급기‧배기‧음압제어․환기유지 등의 기준 준수시 예외 인정

비   고

기타 음압병실의 설치‧운영기준에 필요한 세부사항은 질병관리본부장이 정하여 고시한다.

공조 시설	급기 설비	ㆍ타병실로의 감염원 확산을 방지하기 위하여 급기 덕트에 헤파필터 또는 역류방지댐퍼를 설치하거나 전외기 방식의 급기를 하여야 함.
	배기 설비	ㆍ 헤파필터가 장착되어 있는 이동형 음압기(portable duct) 설치 ㆍ 배기덕트 주변에는 타 공조시스템 인입구가 없어야 함
	음압 제어	ㆍ실간 음압차 : 2.5Pa(-0.255mmAq) 이상을 유지 ㆍ병실 입구에 차압계 설치 ㆍ이동형 음압기 미작동시 알람 장치 설치 권장
벽 및 천장, 창ㆍ문		ㆍ병실 내 틈새는 테이프 및 시트지를 통하여 밀폐 작업 ㆍ창문은 개폐되지 않도록 고정하고 틈새는 밀폐 작업 ㆍ출입문 상부 및 측면도 틈새가 최소화 되도록 조치
화장실ㆍ 샤워시설		ㆍ병실 내부에 화장실과 샤워시설이 있어야 함 ㆍ화장실 배기팬 작동 금지(배기는 헤파필터를 통해서 나가도록 고려)
전실 설치		ㆍ전실 설치 및 위기시 이동형 전실 설치를 권장함

참고3		이동형 음압기 설치․운영 기준

참고4		입원실(중환자실) 환기 기준

1. 입원실(중환자실)의 환기기준

○ 입원실에는 적절한 온습도 유지와 외기도입에 의한 환기가 가능한 환기시설을 설치하여야 함

환기시설은 외기를 도입하여 실내공기를 정화시켜주는 시설로 단독 또는 냉난방을 위한 공조시설에 그 기능이 포함될 수 있다.

○ 환기시설을 통해 외기도입량 기준 환기횟수 2회/시간 이상을 유지하여야 하며, 실내 재순환량을 포함한 환기횟수가 6회/시간 이상이 되도록 하여야 함

※ 외기도입량은 실내 재순환을 제외한 외기가 병실 내에 공급되는 풍량임

※ 실내 재순환량은 입원실내에서 냉난방용으로 사용하는 팬코일유닛(FCU)이나 멀티에어컨, 또는 팬필터유닛(FFU) 등의 급기 또는 배기에서 측정한 풍량이며 외기도입량과 합산하여 6회/시간 이상이 되어야 함.

○ 입원실에서 사용하는 화장실의 배기는 재순환하지 말고 전부 배기하여야함.

2. 입원실(중환자실)의 환기시설 유지·관리

○ 환기시설은 상시 설계 목적에 따라 올바르게 운영되고 유지·관리되어야 함

○ 의료기관에서 아래 사항을 확인함으로써 환기시설이 올바르게 운영되고 유지·관리되고 있는지 확인하여야 함.

- 환기시설 담당자 지정

- 환기시설의 운영 및 유지·관리 매뉴얼

- 환기시설 운영 일지, 정기점검 일지, 필터 교체, 청소 등 소모품 교체 일지