붙임 1

코로나19 백신 관리 협조 요청사항

□ 하절기 온도상승에 따른 백신보관냉장고 온도 관리 강화

◦ 접종기관의 백신관리담당자는 코로나19 백신 수령 전, 백신보관냉장고 내부 온도를 반드시 확인

2 -

◦ 백신보관냉장고 온도는 4℃로 설정하고, 2~8℃ 범위에서 유지되도록 관리

◦ 백신보관냉장고 문 개방 시 외부 열기의 유입으로 인해 냉장고 내부온도가 급상승할 수 있으므로 불필요한 개방은 최소화

* 백신보관소 및 예방접종실의 온도는 25℃ 미만으로 유지 관리

◦ 백신보관냉장고의 주간 온도기록 검토‧분석을 통해 장비 작동상태를 확인하고, 온도가 불안정한 경우 보완대책을 마련

◦ 냉장고의 온도 변화폭이 큰 경우 소형 스티로폼 상자나 보냉팩 등을 활용하여 적정 보관온도가 유지되는 환경*을 조성

* 디지털 온도계, 자동온도기록계의 센서는 백신 근처에 두어 온도측정

□ 하절기 전기사용량 급증으로 인한 시설 내 전기공급 중단 대비

◦ 접종기관 백신관리담당자는 지역 내 정전 등으로 인한 백신보관냉장고의 사용 불가 상황에 대한 대비 필요

◦ 백신보관냉장고 설치구역에는 백신의 임시 보관 및 이송을 위한 전용 아이스박스 및 부대물품*을 상비할 것을 권고함

* 물품목록 : 냉매(아이스팩, 얼음 등), 백신 포장상자(최초 배송 시 사용된 상자 사용을 권고), 에어캡, 온도계

◦ 접종기관 내 이상 상황 발생 시 백신관리담당자 주관 초동조치* 수행

* 시설 내 대체 냉장고로 이동하거나 아이스박스에 넣어 내부온도 지속 모니터링

<백신 임시보관 및 이송 절차>

① 아이스박스에 냉매 및 에어캡, 온도계를 넣고 적정온도(2~8℃)가 형성되는지 확인

② 백신은 바이알이 흔들리지 않도록 포장 상자에 고정한 후 아이스박스에 투입

③ 백신이 든 포장 상자를 아이스박스에 고정한 후 온도를 확인하면서 이송

□ 백신 보관 중 관리 강화

◦ 코로나19 백신 수령 시 백신 상자에 표시된 해동 후 유효기한 확인 철저

◦ 백신을 입고하기 전 백신별 재고현황 및 보관구역 확인

* 선입선출을 고려한 백신 보관위치 지정 및 관리 필요

◦ 백신 입고 후 주기적인 재고 확인 및 관리 실시

* 유효기한 도래가 예상되는 백신에 대한 전배 등 고려(관할 보건소 협조)

◦ 관련 절차에 따른 백신 폐기 실시

* 접종 혹은 폐기 신고가 완료된 백신 바이알은 폐기물관리법에 따라 폐기처리

* 유효기한 경과, 개봉/희석 후 미사용, 파손, 희석 오류 등의 사고로 백신을 폐기하는 경우 예방접종등록시스템 상 ①폐기신고, ②사용량 수정의 2개 작업 수행

□ 백신 보관 중 이상상황 식별 즉시 보고

◦ 백신 온도일탈, 바이알 이상 등 확인 시 ‘의료기관 → 관할보건소 → 질병관리청’의 계통을 통해 사고보고서* 제출

* 사고보고서에는 백신 정보 및 사고 내용을 확인할 수 있는 온도기록지(온도일탈), 이상 상황을 식별할 수 있는 사진 등을 포함

※ 사고보고서 제출 후에도 백신은 지속하여 냉장 보관해야 하며, 관련 보고에 대한 질병관리청 회신에 따라 처리